## 2025年度部门采购计划汇总表
珠海市第五人民医院医疗设备市场调研设备清单
序号 | 采购项目 名称 | 采购需求概况 | 落实政府采购政策情况 | 预算金额（元） | 备注
1 | 经颅磁治疗仪 | 标的名称：经颅磁治疗仪 标的数量：1（台） 主要功能及配置：刺激模式 单脉冲、重复脉冲、自由组合刺激、调制刺激模式（支持标准模式、脉冲串模式自定义调制)音乐刺激以及丛刺激（iTBS和cTBS）模式等； 1.最大输出刺激脉冲频率：≥100Hz；脉冲频率误差：≤±2%； 2.输出脉冲宽度：350μs±20μs； 3.最大输出强度：≥6T，强度误差：≤±5%； 4.磁刺激控制系统：一体式主机； 4.1 控制器屏幕具备实时显示线圈温度功能； 4.2 冷却系统发生故障时，具备提示、停止磁场输出功能； 4.3 具有手动停止磁场输出的功能； 4.4 显示波形 运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）、静息期检测等； 4.5 具备自动阈值检测，具备自动计算神经传导时间功能； 4.6 当线圈表面温度：≥40度时，系统自动停机保护； 5.1 磁刺激线圈：8字形线圈：数量 1个；圆形线圈：数量 1个：手持8字形线圈：数量 1个：伪刺激线圈：数量 1个； 5.2 具有运动诱发电位（MEP）： 6.1 通道数：≥2通道，支持同时采集两个部位的运动诱发电位信号； 6.2 MEP采样率：≥100KHz，MEP最小分辨率：≤0.2μV，MEP传输方式：支持有线和无线传输； 7.支持与EEG（脑电图）、tDCS(经颅电刺激）、NIRS(近红外脑成像)同步联合应用。 | 严格按照政府采购法相关要求落实政府采购程序，全面贯彻落实政府采购领域公平竞争机制。 | 500000 | 清单中所列参数和配置仅为参考，调研后有调整的可能，希望供应商以最优的技术参数及配置参与调研。